附件2：

全自动智能蒸馏仪参数要求

1、设备要求：

满足各类样品氰化物、挥发酚、氨氮、硫化物等项目自动蒸馏。

2、技术要求：

- 1.要求不小于7寸彩色触控屏幕操作，具备馏出液精度校准操作指令；

2.加热源要求采用耐高温氧化的碳纤维材质，减少陶瓷热源高温龟裂和容器贴合度差热损失影响（提供热源材质实物图片证明）

3.冷凝瓶要求蒸汽导管内置于蛇形管内部的真空隔离结构；

4.不少于六组蒸馏通道，各通道加热功率、蒸馏时间、馏出液量等均可自由设定；控制精度±2ml;可自动控温0~400℃;

5.要求馏出液管路智能倒吸清洗，清洗次数和清洗时间随意开启；

6.馏出液要求时间和液量双重控制收集，馏出液300mL内定量可调；

- 7.要求冷凝循环水具备温度实时显示、超压报警和缺水报警等保护，温度可调节的恒温冷凝；

- 8.要求冷凝水自动排空保护，自动将冷凝瓶循环水排空；

- 9.为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备GB/T31950企业诚信管理体系和五星售后服务认证。

- 3、参数要求：

- 防倒吸保护：不少于6套独立止流阀，自动控制开启关闭

- 泄压控制：自动泄压，不少于6套独立泄压阀，自动控制开启关闭

- 升温沸腾时间：8min内

- 循环水：不小于10L，具有一键换水功能

- 接收容器：满足容量瓶、烧瓶、比色管、量筒等不同规格容器

- 废液收集：热源与泄压蒸汽均配套独立废液通道，废液自动收集

- 设备尺寸：设备应能在尺寸为长175cm深68cm高110cm的通风橱内正常操作。
4、配置要求：

- 全自动蒸馏仪主机1套、碳纤维热源6套、冷循环水系统1套、馏出液定量监控6套、500mL烧瓶6支、馏出液管路清洗1套、防倒吸保护6套、定量控制保护6套、真空冷凝管6支、硅胶管路1套、随机工具1套。

- 5、售后服务和培训要求

- 接到用户通知后，免费安装调试至仪器可正常运行，提供至少2人免费培训，保证培训人掌握仪器的基本操作技能。