附件2
叶绿素a研磨器
1.设备用途：

用于环境监测中叶绿素a含量的测定，实现样品的高效、均匀、无损粉碎，为后续成分分析提供高代表性粉末。

2.性能要求：

2.1符合《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017中的组织研磨器要求。

2.2高通量:可同时研磨8个及以上样品，适用多种尺寸离心管（含15ml离心管）
2.3每个样品3分钟以内完成。

2.4可设置研磨时间、研磨速率和循环次数，保证每次研磨和下一次研磨条件的一致性。

2.5配备“开始”和“停止”按钮，可使使用者随时启动或者停止研磨进程。

3.技术要求：

3.1触摸屏显示,可以方便直观操作。

3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，减少人为因素的干扰。

3.3防震要求：要求配备先进的防震系统，要求研磨珠采用上下及左右晃动的三维一体运动方式，确保样品处理达到最佳效果，实现瞬间粉碎。

3.4主机可随意更换适配器，并且可增配实验室生物安全防护适配器（提供仪器和配件图片为佐证并加盖制造商公章）。

3.5工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定;

3.6噪音等级：<55db

3.7适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢

4.售后要求
4.1厂方负责安装调试，安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年。

4.2采用原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定（提供原产授权证书并加盖制造商公章）。

六、配置要求：

主机1台、15ml*8普通适配器1套、8mm氧化锆研磨珠4瓶、6mm氧化锆研磨珠4瓶、3mm氧化锆研磨珠2瓶、15ml研磨管2包。

无油隔膜真空泵

1.性能要求：
1.1无需任何工作介质（无油）状态下运转，不产生任何污染，同时气体交换仓内配置有过滤材料，从而保证了清洁的空气效果。

1.2设计结构紧凑合理，体积小、重量轻、移动方便、运转平稳、真空度高、噪音低，可保证理想的真空效果或高流量的气流。

2.技术要求：

	抽气速度（升/分）
	≥15
	泵 体 工 作 温度      (℃)
	<55

	极限压力

真空度
	不<0．095Mpa  50mbar
	噪音（DB）
	<50

	进气口孔径(mm)
	φ6
	工作环境温度(℃)
	7—40

	电机功率（w）
	单相.120
	整机重量（Kg）
	≤10


六联玻璃过滤器

1.设备用途：

可同时对多个样品进行过滤，或者单独进行过滤样品。仪器包含：中间砂心过滤头（烧结滤头）、不锈钢多联底座支架、铝合金固定夹、过滤杯、过滤瓶等，保证配套上述的无油隔膜真空泵可以直接使用。
2.性能要求：

2.1每路支座都有一个独立阀门开关，可单独操作。

2.2所有不锈钢部件采用采用优质SUS304不锈钢材质精加工镜面抛光，表面光洁平整，具有优越的耐腐蚀性能，便于清洁消毒；

2.3过滤瓶选用优质高强度特硬玻璃生成的，抗极差温度变化达280℃，并具有良好的耐压性。壁厚均匀，无气泡，国际标准尺寸。
3.技术要求：

3.1过滤联数：六联（阀门型）

3.2滤杯容量：300ml×6（可选配500ml滤杯）

3.3滤杯材质：高硼硅玻璃

3.4滤架材质：SUS304不锈钢

3.5阀门材质：SUS304不锈钢

3.6吸液瓶容量：2500ml

恒温培养箱
1.适用范围

恒温培养箱能在箱体内形成一个均匀、稳定的恒温环境，适用于微生物培养及其他恒温试验。
2.技术参数

2.1符合《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》 HJ 1001-2018中的恒温培养箱的要求。
2.1温度范围：5~60℃

2.2温度均匀度：±1℃

2.3温度波动度：≤0.5℃

2.4温度控制精度：±0.1℃

2.5加热方式：四面水套式，多面加热方式

2.6显示方式：LCD液晶显示器，多组数据一屏显示
2.7定时功能：稳定定时，1~9999min

2.8箱体材质:外箱冷轧钢板表面喷漆，内部SUS-304不锈钢镜面板

2.9恒温功能：保温性较强，遇断电能保持长时间的恒温

2.10须有溢流装置，防止水套变形，具备复门设计

2.11具有可抽拉活动式搁板，间距可调
2.12具有磁性门封，底部装脚轮，方便移动。

2.13 内部容积≥80L
