附件3

技术要求偏离表

项目名称: 叶绿素a和粪大肠菌群相关辅助设备采购    供应商名称：   (盖章）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶绿素a研磨器 | 1.设备用途： 用于环境监测中叶绿素a含量的测定，实现样品的高效、均匀、无损粉碎，为后续成分分析提供高代表性粉末。 2.性能要求： 2.1符合《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017中的组织研磨器要求。 2.2高通量:可同时研磨8个及以上样品，适用多种尺寸离心管（含15ml离心管） 2.3每个样品3分钟以内完成。 2.4可设置研磨时间、研磨速率和循环次数，保证每次研磨和下一次研磨条件的一致性。 2.5配备“开始”和“停止”按钮，可使使用者随时启动或者停止研磨进程。 3.技术要求： 3.1触摸屏显示,可以方便直观操作。 3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，减少人为因素的干扰。 3.3防震要求：要求配备先进的防震系统，要求研磨珠采用上下及左右晃动的三维一体运动方式，确保样品处理达到最佳效果，实现瞬间粉碎。 3.4主机可随意更换适配器，并且可增配实验室生物安全防护适配器（提供仪器和配件图片为佐证并加盖制造商公章）。 3.5工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定; 3.6噪音等级：<55db 3.7适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢 4.售后要求 4.1厂方负责安装调试，安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年。 4.2采用原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定（提供原产授权证书并加盖制造商公章）。 |  |  |
| 2 | 无油隔膜真空泵 | 1.性能要求： 1.1无需任何工作介质（无油）状态下运转，不产生任何污染，同时气体交换仓内配置有过滤材料，从而保证了清洁的空气效果。 1.2设计结构紧凑合理，体积小、重量轻、移动方便、运转平稳、真空度高、噪音低，可保证理想的真空效果或高流量的气流。 - 技术要求： 2.1抽气速度≥15升/分 2.2泵 体 工 作 温度<55℃ 2.3极限压力≥0．095Mpa 2.4极限真空度≥50mbar 2.5工作噪音<50分贝 2.6进气口孔径 6mm 2.7工作环境温度7—40℃ 2.8电机功率单相可达120w 2.9整机重量≤10kg |  |  |
| 3 | 六联玻璃过滤器 | 1.设备用途： 可同时对多个样品进行过滤，或者单独进行过滤样品。仪器包含：中间砂心过滤头（烧结滤头）、不锈钢多联底座支架以、铝合金固定夹、过滤杯、过滤瓶等，保证配套上述的无油隔膜真空泵可以直接使用。 2.性能要求： 2.1每路支座都有一个独立阀门开关，可单独操作。 2.2所有不锈钢部件采用采用优质SUS304不锈钢材质精加工镜面抛光，表面光洁平整，具有优越的耐腐蚀性能，便于清洁消毒； 2.3过滤瓶选用优质高强度特硬玻璃生成的，抗极差温度变化达280℃，并具有良好的耐压性。壁厚均匀，无气泡，国际标准尺寸。 3.技术要求： 3.1过滤联数：六联（阀门型） 3.2滤杯容量：300ml×6（可选配500ml滤杯） 3.3滤杯材质：高硼硅玻璃 3.4滤架材质：SUS304不锈钢 3.5阀门材质：SUS304不锈钢 3.6吸液瓶容量：2500ml |  |  |
| 4 | 恒温培养箱 | 1.适用范围 恒温培养箱能在箱体内形成一个均匀、稳定的恒温环境，适用于微生物培养及其他恒温试验。 2.技术参数 2.1符合《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》 HJ 1001-2018中的恒温培养箱的要求。 2.1温度范围：5~60℃ 2.2温度均匀度：±1℃ 2.3温度波动度：≤0.5℃ 2.4温度控制精度：±0.1℃ 2.5加热方式：四面水套式，多面加热方式 2.6显示方式：LCD液晶显示器，多组数据一屏显示 2.7定时功能：稳定定时，1~9999min 2.8箱体材质:外箱冷轧钢板表面喷漆，内部SUS-304不锈钢镜面板 2.9恒温功能：保温性较强，遇断电能保持长时间的恒温 2.10须有溢流装置，防止水套变形，具备复门设计 2.11具有可抽拉活动式搁板，间距可调 2.12具有磁性门封，底部装脚轮，方便移动。 2.13 内部容积≥80L |  |  |

请在“偏离说明”项下填写以下内容：符合的，填写“无偏离”；优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。